# **Техническое задание**

на поставку

Преобразователь газовый универсальный ПГУ-Т водород для ССС-903М

г. Тюмень

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Предмет поставки | Преобразователь газовый универсальный ПГУ-Т водород для ССС-903М для нужд филиала ООО «РУСИНВЕСТ» - «ТНПЗ» (г. Тюмень) |
|  | Предприятие-заказчик | ФИЛИАЛ ООО «РУСИНВЕСТ»-«ТНПЗ» |
|  | Место поставки | 625047, Тюменская область,  г. Тюмень, 6-й км. Старого Тобольского тракта, 20 |
|  | Срок поставки | В соответствии с предложением поставщика |
|  | Аналоги | Предусмотрены\*Допускаются предложения аналогов с предоставлением в составе заявки следующих документов:- Паспорт качества;- Паспорт безопасности; - Техническая документация (TDS) на русском языке, либо предоставить перевод.  - Сертификат соответствия.  Техническими специалистами будет проведена оценка на соответствие предлагаемой продукции. В случае несоответствия потребностям Общества заявки таких участников будут отклонены |
|  | Марка, НТД (При отсутствии требуемые показатели качества) | ПГУ-Т водород |
|  | Количество | 25 |
|  | Тара | нет |
|  | Требования к хранению | нет |
|  | Требования к сопроводительной документации | Свидетельство об утверждении типа СИ, методика поверки, описание типа СИ, инструкции по ремонту и эксплуатации на русском языке. |
|  | Дополнительные требования | Модель: ПГУ-Т  Преобразователь:  Область применения – взрывоопасные зоны согласно маркировке взрывозащиты 1Exd ib IIB+H2 T6 Gb, в которых возможно образование взрывоопасных смесей газов и паров с воздухом.  Диапазон измерения 0-2% об.д.  Выходными сигналами преобразователя являются:  RS-485;  Питание:  - напряжение питания газоанализатора, В: 24 постоянного тока.  Температура окружающего воздуха от минус 25° до 55°С;  Полный средний срок службы преобразователя – 2 года. |
|  | Особые условия |  |