Техническое задание

на поставку датчика усилия Tecsis Z1010 (F23C11450003)

г. Тюмень

|  | Предмет поставки | Поставка датчика усилия Tecsis Z1010 (F23C11450003) для нужд филиала ООО «РУСИНВЕСТ» - «ТНПЗ» (г. Тюмень) |
| --- | --- | --- |
|  | Предприятие-заказчик | ФИЛИАЛ ООО «РУСИНВЕСТ»-«ТНПЗ» |
|  | Место поставки | 625047, Тюменская область, г. Тюмень, 6-й км. Старого Тобольского тракта, 20 |
|  | Срок поставки | Определяется договором |
|  | Аналоги | Предусмотрены* *Допускаются предложения аналогов с предоставлением в составе заявки следующих документов: - Паспорт качества; - Паспорт безопасности; - Техническая документация (TDS) на русском языке, либо предоставить перевод. - Сертификат соответствия. Техническими специалистами будет проведена оценка на соответствие предлагаемой продукции. В случае несоответствия потребностям Общества заявки таких участников будут отклонены |
|  | Марка, НТД (При отсутствии требуемые показатели качества) | Датчик усилия Tecsis Z1010 (F23C11450003) ТИП датчика: F23C11450003 -Номинальная сила От 1 до50 кН -Предельное значение силы FL 150 % -Разрушающая нагрузка FB > 300 % -Относительная ошибка линеаризации dlin ±0,2 % от полной шкалы -истерезис v 0,1 % F -Допустимая колебательная нагрузка Frb ±50 % (в соответствии с DIN 50100) -Номинальная погрешность (типовое значение) < 0,02 мм < 0,2 мм -Номинальная температура -20 … +80 °C -Температура эксплуатации -30 … +80 °C -Характеристическое значение TKc - нулевой сигнал TK0 0,2 % -- -Вибростойкость 20 g, 100 ч, 50 ... 150 Гц в соответствии с DIN EN 60068-2-6 -Пылевлагозащита IP67 в соответствии с EN/IEC 60529 -Электрозащита От обратной полярности, повышенного напряжения и короткого замыкания -Выходной сигнал: 4 … 20 мА, 2-проводная схема - Напряжение питания 10 ... 30 В пост. тока для токового выхода - Нагрузка ≤ (UB–10 В) /0,024 A для токового выхода> 10 кОм для выхода напряжения - Время отклика ≤ 2 мс (при 10 ... 90 % Fnom) 2) -Электрические соединения - круглый соединитель M12 x 1, 4-штырьковый. -Материал измерительного элемента: Нержавеющая сталь, материал с УЗ тестированием |
|  | Количество | 4 шт. |
|  | Тара | Согласно требованиям, предъявляемым предприятием-изготовителем. |
|  | Требования к хранению | Согласно требованиям, предъявляемым предприятием-изготовителем. |
|  | Требования к сопроводительной документации | - Сертификат соответствия - Паспорт - Описание типа - Руководство по эксплуатации |
|  | Дополнительные требования | нет |
|  | Особые условия | Строгое соблюдение всех габаритных, монтажных и присоединительных размеров согласно приложения №1, т.к. данный датчик является составной частью механизма привода донного скребка. |

Приложение №1: