Техническое задание

на поставку анализатора жидкости

г. Тюмень

|  | Предмет поставки | Анализатор жидкости люминесцентно-фотометрический предназначен для измерения содержания различных компонентов в жидких средах фотометрическим и люминесцентными методами для нужд эко-аналитической лаборатории центральной заводской лаборатории филиала ООО «РУСИНВЕСТ» - «ТНПЗ» (г. Тюмень) |
| --- | --- | --- |
|  | Предприятие-заказчик | ФИЛИАЛ ООО «РУСИНВЕСТ»-«ТНПЗ» |
|  | Место поставки | 625047, Тюменская область, г. Тюмень, 6-й км. Старого Тобольского тракта, 20 |
|  | Срок поставки | В соответствии с договорными документами |
|  | Аналоги | Предусмотрены аналоги: анализатор жидкости люминесцентно-фотометрический «Флюорат-02-5М», ООО «Люмэкс-Маркетинг», г. Санкт-Петербург (Россия). |
|  | Марка, НТД (При отсутствии требуемые показатели качества) | Требования к оборудованию: - спектральный диапазон оптического излучения: в канале возбуждения: от 250 до 900 нм; в канале пропускания: от 250 до 900 нм; в канале регистрации люминесценции: от 250 до 900 нм; - предел обнаружения контрольного вещества (фенола) в воде не более 0,005 мг/дм3; - диапазон измерений массовой концентрации контрольного вещества (фенола) в воде от 0,01 до 25 мг/дм3; - диапазон измерений коэффициента направленного пропускания от 5 до 100 %; - пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений коэффициента направленного пропускания ±2 %; - питание от сети переменного тока (220±22) В, частота 50 Гц; - габаритные размеры не более 305х320х110 мм; - условия эксплуатации анализатора: температура окружающей среды от 10 до 35 ⁰С; атмосферное давление от 84 до 106,7 кПа; относительная влажность воздуха не более 80 %. Комплект поставки: - анализатор жидкости люминесцентно-фотометрический «Флюорат-02-5М»; - сетевой шнур на 220 В; - светофильтр № 1; - светофильтр № 3; - светофильтр № 14; - светофильтр № 15; - светофильтр № Б1; - светофильтр № 17; - вставка для люминесцентных измерений; - вставка для фотометрических измерений; - заглушка канала люминесценции; - предохранитель 1А; - сопроводительная документация. |
|  | Количество | 1 шт. |
|  | Тара | - |
|  | Требования к хранению | - |
|  | Требования к сопроводительной документации | - Наличие паспорта и инструкции/ руководства по эксплуатации прибора на русском языке (на бумажном носителе). - Подтверждение наличия прибора в государственном реестре средств измерений (Свидетельство об утверждении типа СИ с описанием типа, копия) для СИ (на бумажном носителе). - Методика поверки (на бумажном носителе). |
|  | Дополнительные требования | - |
|  | Особые условия | - |